150 CM HASTA YATAKBAŞI ÜNİTESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1-Hastabaşı Ünitesi Tıbbi Gaz Tesisatı ve Elektrik tesisatları birbirlerinde ayrı olarak çekilebileceği üç adet kapalı bölmeden oluşan, ekstrüzyonla çekilmiş birinci kalite alüminyumdan imal edilen profillerden oluşmalıdır.

2-Hastabaşı Ünitesi ana gövdesi, alt kısmında 95x22 mm ebadında elektrik aksamını geçeceği bir kanala sahip olmalı ve medikal gaz borularının ünite içerisindeki prizlere geçmesi için açılmış 80x80 mm ebadında bir kanal olacaktır. 

3-Üç ayrı kanala haiz ana gövde profili, duvara monte edilen alüminyum kızaklar üzerine çıtlama ile monte edilmeli ve bir alt kapak, bir üst kapak, bir ön kapak alüminyum profilleri ile tamamlanmalı ve yine Alüminyumdan yan kapaklar ile kapatılmalıdır. Alt kapak okuma lambası ve ilgili tesisatının çekildiği bölümü kapatmalı ve 60cm’lik 1x18W Flourescent lamba aydınlatması için akrilik pencereye sahip olmalıdır. Üst kapak ise üst aydınlatma ve ilgili tesisatın çekildiği bölümü kapatmalı ve 120cm lik 1x36W Flourescent Lamba aydınlatması için 1 adet akrilik pencereye sahip olmalıdır. Elektrik, ünitelerinin de bulunacağı alt bölmede toplamda 1 adet elektrik girişi ve 1 adet 2’li aydınlatma anahtarı olacaktır. 

4-Tüm sökülebilir kapaklar topraklama kablosu ile ana gövdedeki topraklamaya bağlanmalıdır.

5-Alüminyum profillerin tamamı doğal renkte eloksallı olarak çekilmeli ancak arzu edildiği takdirde elektrostatik sistemde RAL kataloğundan seçilecek muhtelif renklerde elektrostatik toz boyayla boyanabilmesi mümkün olmalıdır. Hasta yatak başı ünitesinin rengi hastane sisteminde var olan renklerden olacaktır.
6-Ünite kapakları kolay sökülüp takılabilen tipte olacaktır, kesinlikle gövdeye vida ile tutturulmayacaktır.

7-Hasta Yatakbaşı Üniteleri tek kişilik 150 cm olacak üzerinde aşağıdaki servisler olacaktır

1 ad
Oksijen Prizi

1 ad
Vakum Prizi

2 ad
Topraklı Elektrik Prizi
1 ad
Komütatör Anahtar
1 ad
1X18 W Alt Okuma Lambası
1 ad
1X38 W Üst Aydınlatma Lambası

